附件1

| 序号 | 项目及品种名称 | 预算 科目 | 规格型号 | 质量技术 标准 | 计量 单位 | 采购 数量 | 招标控制价金额 （万元） | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2 | 130 |  |  |
| 1 | 高频电刀（含氩气功能） | 高频电刀（含氩气功能） | 详见下文 | 详见下文 | 套 | 1 |  | 30个工作日 |  |
| 2 | 关节镜动力系统、等离子射频汽化系统 及关节镜手术器械 | 关节镜动力系统、等离子射频汽化系统 及关节镜手术器械 | 详见下文 | 详见下文 | 套 | 1 |  | 30个工作日 |  |

技术标准和服务要求

- 产品一览表及技术要求

（一）具体技术指标要求

| 项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 高频电刀(含氩气功能) | 套 | 1 | 一．整体要求： 可供在消化内镜室、纤维支气管镜室完成内镜下介入治疗，满足内镜下手术需求，并且可以完好连接各种软、硬镜。 二．技术参数： 1.主机具有单极电切、电凝和双极输出模式，连接氩气模块后升级为氩气高频电刀，满足内、外科手术的需求； ★2.电切、电凝和双极基本参数：单极切割功率为≥200W、脉冲切割功率为≥200W、单极凝血功率≥80W； 3.电极自动监控安全系统，具有单、双回路自动识别功能，患者与负极板接触有问题时，对操作人员发出报警； ★4.氩气流量输出范围：低值≤0.1L/分钟，高值≥8L/分钟，范围可调； ★5.具有内镜Endo模式，满足内镜下的治疗，如：息肉切除、EMR、ESD、ERCP等； ★6.具有脉冲切割模式，可满足消化内镜下的精细手术需求。 7.单、双极、氩气脚控独立输出； 8.氩气控制器具有切凝和氩离子输出提示； ★9.其它技术功能特点要求：至少满足以下3点其中1点或者高于以下其中1点技术功能： 9.1消化电切功率智能调节，无需设置；切割速度≥3 种，切割效果≥10 种。氩气激发功率≥1W，激发距离≥10mm。主机可同时连接 2 个氩气瓶，可自动切换； 9.2 氩气电极前端具有色环标记，有直喷和侧喷电极，并能重复使用，氩气电极末端气体压力恒定系统； 9.3 具有一键式排气功能和术中自动持续排气功能； 10.设备具有氩气容量不足报警功能，可提前提示需更换氩气钢瓶； 11.提供氩气钢瓶，容量≥5L。 三．配置要求（包括但不限于以下配置）： 1.电刀主机1台，2.脚踏开关，3.氩气钢瓶2个，4.减压阀1个，5.氩气电极，6.台车。 四．服务要求： 1.有完善的售后服务，整机原厂全免费保修不少于壹年，提供专门的临床应用培训和设备维修服务。 |
| 2 | 关节镜动力系统、等离子射频汽化系统及关节镜手术器械 | 套 | 1 | 一．整体要求： 可供在手术室进行关节镜手术的等离子汽化棒及主机，动力系统手柄及主机，关节镜镜头及相关器械。 二．技术参数： ★1、刨削主机：自动识别多种手柄，钻、磨均能实现；手柄工作模式和转速记忆功能。 ★2、刨削手柄：防滑手柄设计，具备手柄正转，反转，往复转三种模式；往复具有标准、高效、强劲三种方式，满足不同类型手术需求；最大转速：正/反转≥8000转/分；往复转≥3000转/分；至少1个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控制；负压吸引控制开关；可高温高压灭菌。 ★3、接刨削手柄的刨刀及磨钻：刨刀头，直径3.5mm-4.5mm，内刀有齿，外刀无齿，能快速切割半月板、滑膜及软骨。磨钻，直径2.9mm-4.0mm，圆形和椭圆形打磨头可选。 ★4、等离子手术系统：具有汽化、切割、消融和凝血等多种功能；双极或多极设计；主机和刀头均有默认功率匹配显示，功率档位已设定好，无需反复调节，具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤；具有防水功能。 ★5、等离子刀头的参数：多电极设计，多种 角度刀头可选，刀头一体化，一种刀头具体有切割、消融、止血的功能。 ★6.其它技术功能特点要求：至少满足以下6点其中2点或者高于以下其中2点技术功能： 6.1 主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能。 6.2 主机和刀头均有默认功率匹配显示，功率档位已设定好，无需反复调节。 6.3动力手柄至少3个符合人体工程学设计的手控按钮，分别可以控制正转，反转和往复转。 6.4 刨削手柄具有标准/高效/强劲三种方式，手柄叉状设计。 6.5 4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机。 6.6 等离子手术系统可预设报警温度，当关节腔内温度超过预设温度值时，机器自动报警，防止关节腔内温度过高，预设报警温度值显示在机器液晶屏。 ★7、踝关节镜镜子：用于开展踝关节镜手术，直径2.7mm，30°镜，带套管，2个旋转阀门，钝头闭孔器。 ★8、关节镜手术器械： 8.1滑动缝线剪线器; 8.2闭口推结器; 8.3抓线钳; 8.4组织抓钳; 8.5剥离子（松解肩关节关节盂）; 8.6锉刀（新鲜化半月板撕裂创面）。 三．配置要求（包括但不限于以下配置）： 1.关节镜刨削主机1套 2. 刨削手柄; 3. 接刨削手柄的刨刀及磨钻1套; 4. 等离子射频汽化系统1套 5. 等离子刀头1套 6. 2.7mm踝关节镜镜子1个，带套管及钝头闭孔器，与科室现有设备适配。 7. 关节镜手术器械一套，包括①滑动缝线剪线器②闭口推结器③抓线钳④组织抓钳⑤剥离子（松解肩关节关节盂）⑥锉刀（新鲜化半月板撕裂创面）。 四．服务要求： 1.有完善的售后服务，整机原厂全免费保修不少于贰年，提供专门的临床应用培训和设备维修服务。 |
| 特别说明： 一．“技术参数”中的“★”指标为关键参数，投标产品的响应参数不允许有实质性负偏离，否则该投标无效（必须提供有效的证明材料，包括但不限于：检测报告，白皮书，产品手册，公开发布的彩页、生产厂家的官方网站截图等）。 二．“配置要求”和“服务要求”项内容,投标人必须在投标报价表中将其参数详细列明并响应，不允许有实质性负偏离，否则该投标无效。投标人如果无法提供证明材料的，可以用承诺函（格式自拟）的形式进行响应，否则该投标无效。 |

二、商务要求

（一）交货时间、地点

1．合同生效后，中标方在交货期限内完成供货安装及调试。

2．中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3．交货地点：广西壮族自治区南宁市。

（二）生产及安装调试等要求

1．产品必须是全新、完整、未使用过的产品，产品都必须取得医疗器械产品注册证，具备合法销售资格，投标时必须提供相关证书复印件，否则其投标无效。如果是进口产品供货时必须提供产品进口许可证、海关报告单等材料。

2. “高频电刀(含氩气功能)”和“关节镜动力系统、等离子射频汽化系统及关节镜手术器械”为核心产品，必须提供产品生产厂家或省级（含）以上代理针对本项目出具的产品销售授权书或售后服务承诺书原件，其它产品必须提供售后服务承诺书，否则投标无效。

3．投标时，“高频电刀(含氩气功能)”和“关节镜动力系统、等离子射频汽化系统及关节镜手术器械”为核心产品必须提供产品彩页（要求由产品厂家编写及印发，列有详细技术参数、产品图片），否则投标无效。当投标响应文件所提供的设备性能参数与该设备生产商编写的产品彩页不符合时，以产品彩页为准。

4．由中标方提供免费安装、调试等服务支持，安装调试时双方必须在场。

（三）售后质保培训等要求

1．质保期：质量保证期详见服务要求（自交付使用并验收合格之日起计），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行；质保期内免费上门维修，免费更换配件，软件提供终身免费升级，“技术参数及性能配置要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。

2．设备接入医院的信息系统所产生费用由中标方负责。中标方在采购人提出安装要求后，设备制造商授权的技术人员在7天内到达现场进行设备安装，并出具仪器校准报告，使设备各项技术指标达到规定的要求。

3．提供专业化技术培训：在用户单位免费培训技术操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障判断与解决。所需工具、器材由中标方自理。

4．中标方在接到采购人设备故障通知后，2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过24小时，投标时声明有无定期回访、有无其他增值服务等。

5．定期回访以及对设备维修。

6．提供终身维护。

（三）专利权和保密要求

1.投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

2.甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

★（四）报价要求

供应商以人民币报价，报价不高于预算价格，包含本项目中必须产生的所有费用（包含但不局限的代理服务费、维护费、物资、运输费等）。在合同实施时，采购方将不予支付该报价之外任何额外费用。

（五）付款及结算方式

安装验收合格并完成交货后30天内，采购方收到供货方交付的合法的发票金额为合同款总金额的有效增值税发票后向供货方支付合同总金额的95%，余5%作为质保金，自验收合格之日起在免费质保期内正常使用且无质量问题后一次性结清，合同履行的一切税费均由供货方承担。预留质量保证金为合同总金额的5%。

（六）产品质量检验验收

安装调试完毕后，由招标单位试运行10个工作日，如无问题则由招标单位开具货物验收证明，验收时双方必须在场，验收无误后由供需双方共同签字认可。